{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["技术要求","起搏器测试仪技术参数","立式灭菌器参数要求","可视喉镜招标参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[3,5,4,5],[6,0,6,1],[6,2,6,5],[7,0,7,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：起搏器测试仪、立式灭菌器等医疗设备采购项目"]
["标段","项目名称","数量或规模","资金预算（万元）","资金来源","备注（规格）"]
["一标段","起搏器测试仪",1,9.5,"自筹"]
["二标段","立式灭菌器",2,13,"自筹"]
["三标段","可视喉镜",1,11,"自筹"]
["合计",null,4,33.5]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：   起搏器测试仪、立式灭菌器等医疗设备采购项目   \n二、项目用途说明：                          \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： \n                                                       \n                                                       \n                                                        \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：\n  附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件      \n                                                          \n                                                             \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：\n   质保期≥2年                                          \n                                                        \n五、推荐供应商清单\n    一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n    二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                                \n                                                         "]

{"sheet":"起搏器测试仪技术参数","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"merged":[[0,0,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["起搏器测试仪技术参数\n1、起搏频率：30-200ppm\n2、脉冲幅度：0.1-10.0V\n3、脉冲宽度：0.06-2.0ms\n4、感知灵敏度：0.5-20mV\n5、不应期：250ms\n6、开机默认参数：起搏模式：SSI，\n7、紧急起搏参数：起搏模式：SSI，\n屏幕显示：液晶显示屏\n1、具备起搏、感知、低电量指示灯\n2、大号屏幕显示数字\n3、*一键参数切换\n4、*大旋钮调试参数\n分析功能：\n1、*P/R波峰值测量：0.5mV-20.0mV，连续自动更新，可一键测试\n2、阻抗测量：可一键测试阻抗数值\n安全和电池：\n1、自检功能：开机自检，设备运行过程中不间断实时监控，具备系统异常保护功能\n2、安全性能：电除颤保护、静电保护，噪声反转，高频保护\n3、电池类型：两节AA型1.5V碱性干电池\n4、取出电池后的运行：不间断安全工作时间大于或等于一分钟\n5、具备测试安全锁"]

{"sheet":"立式灭菌器参数要求","index":2,"n_rows":17,"n_cols":2,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,16,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","立式灭菌器"]
["参数要求","1.设计压力：≥0.28 Mpa"]
[null,"2.保温温度：40-60℃"]
[null,"3.最高工作压力：≥0.23 Mpa"]
[null,"4.溶解温度：60-100℃"]
[null,"5.温度显示精度：±0.1℃"]
[null,"6.设计温度：≥142℃"]
[null,"7.附件：不锈钢消毒提篮≥2个"]
[null,"※8.灭菌温度选择：105-138℃"]
[null,"9.容积：≥100L"]
[null,"10.内控尺寸：≥386X860mm"]
[null,"※11.采用微电脑控制技术，触摸式按键。"]
[null,"12.灭菌过程动态曲线显示，LED数字显示室内温度、时间和故障代码报警。"]
[null,"13.设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序"]
[null,"14.腔壁加热，具有后热力干燥功能"]
[null,"※15.内置水箱，汽水内循环,不外排蒸汽。手轮平移式快开门。"]
[null,"16.超温自动保护置、门安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩。"]

{"sheet":"可视喉镜招标参数","index":3,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"merged":[[0,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["可视喉镜招标参数\n一：主机技术要求  \n1、采用全数字微成像技术，≥3.2寸显示屏，不小于8G内存；\n*2、主机可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬镜手柄、视频软镜手柄；\n3、主机可通过HDMI数据线，实时传输视频影像；\n4、主机内置多媒体系统，内置操作教学视频；可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式；\n5、显示器内部电池持续工作时间≥240分钟；\n二：喉镜窥视手柄参数要求   \n*1：可调节的多功能手柄，一支手柄配置4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求；\n*2:可调节伸缩杆圆弧半径65mm;调节角度不小于18º；\n*3：配备智能温控芯片加热除雾功能，稳定温度43º±3º，除雾加热时间≤10秒；\n*4：可升级连接图像处理工作站，具有编辑制作图文、视频报告功能，能够进行远程医疗、会诊等功能。\n5：适用范围：新生儿、儿童、成人、成人大号；适用气管插管范围：新生儿——2.5-4.0mm;儿童——4.0-6.0mm;成人——6.0-9.0mm;成人大号——6.0mm以上;\n三：图像处理工作站参数要求\n*1、可实现图像处理、在线学习、远程会诊和教学等多功能的工作站，工作站之间可通过4G\\5G无线互联网远程控制、音视频传输、线上加密直播, 支持远程教学、会诊，支持在线学习和互动。\n*2、一体化设计，所有设置及显示都由中央触摸屏操作，配备不小于13英寸高清显示器，显示分辨率不小于1920×1080，支持同屏显示3路以上\n3、内置蓄电池保证整机工作不少于360min\n4、内置病历管理系统：支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频 报告，查看、预览、打印病历报告\n5、网络功能：可通过接入网络实现添加好友、分享视频或图像文件、预约会诊功能\n*6、设备连接：可通过WIFI无线或有线与视频喉镜等设备连接，釆集患者图像信息；也可以无线连接打印机，打印报告。"]