{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4],[0,8,0,9],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：智能康复训练系统、经颅磁治疗仪等医疗设备采购项目"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算   （万元）","资金来源"]
[1,"肢体康复训练设备（儿童上下肢型）",1,18,"自筹"]
[2,"经颅磁治疗仪",2,7,"自筹"]
[3,"生物反馈康复仪",2,10.8,"自筹"]
["合计",null,null,35.8]
["备注"]
["四、技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：智能康复训练系统、经颅磁治疗仪等医疗设备采购\n二、项目用途说明：\n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件\n五、售后服务条件及交货日期（或工期）： 1、从产品最终验收合格之日起，整机保修≥两年，出具相关服务承诺书。2、费用：在保修期内，由于非人为因素货物故障所产生的费用由供应商负责。3、响应：供应商应保证在12小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。4、供应商应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。5、培训：免费提供操作培训和维修培训。6、免费为医院对接院内信息系统。   \n                       五、推荐供应商清单\n 一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n 二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                             "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["              肢体康复训练设备技术参数\n1、儿童上下肢型\n2、★整机原装进口。\n3、适应症：脑瘫、截瘫、其他神经损伤及运动损伤所致的疾病；\n4、整个训练过程的情况有大屏幕（≥8.5cm*11.5cm）彩色显示，显示屏的对比度可调范围0——25；有最终训练分析，供医生参考以调整训练方案。\n5、量化运动对称性和0——2级残余肌力：主动运动时可显示左右肢的对称性训练（肌张力分析），有两种显示方式供选择。\n6、★满足残疾儿童的需要。脚踏板之间的距离≤12厘米，并且脚踏板上下高度能调整；\n7、★有三种运动方式；被动、主动、助力，三种运动方式可以自由转换，并且无间隙，也可以手动选择运动方式；\n8、具备平稳驱动系统\n9、具备痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，一旦识别到痉挛，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛；\n9、按钮操作，按键音量分三个以上档位：静音、低音、高音；\n10、训练参数至少有两种：标准参数和个人参数。\n11、训练模式至少有两种：普通模式和专家模式。\n普通模式下：踏板转动方向可调，可手动也可定时自动改变，范围2——30分钟之间，速度范围0——60转/分钟；\n12、阻力挡位范围0-20，阻力降到最小，系统会发现训练者的残余肌力。\n13、上肢训练的电机动力范围是0.6-9.2Nm，标准参数4.8Nm；下肢训练的电机动力范围是1.5-10.6Nm，标准参数是8.2Nm。定时范围为2-120分钟，显示为倒计时。\n14、踏板转动幅度调整：踏板半径可以调节。\n15、语言选择：可以选择2种以上语言，开机为中文显示。"]
["                       经颅磁刺激仪\n  1、适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗；\n  2、主要构成：由一台主机和磁治疗帽组成\n  3、结构形式：台式（可装配撑杆座）\n  4、显示方式：液晶屏幕显示界面  \n★5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。\n  6、治疗功能要求：具备交变电磁场治疗帽功能\n  7、输出路（线）数：≥1路磁疗\n  8、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间\n  9、磁疗部分\n★9.1、治疗强度： I档：3-15mT（最高可达到15 mT）；II档：15-30mT（最高可达到30 mT）\n9.2、微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V\n  10、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》\n★11、提供具有自主知识产权的软件著作权"]
["                 生物反馈康复仪招标参数\n一、系统功能\n★1、≥7寸彩色液晶触摸屏，\n2、终端设备中具有自由刺激、处方刺激、反馈刺激、TENS、表面肌电评估、等功能；\n3、终端可通过无线蓝牙传输数据到中央机系统，可对数据进行存储分析及数据管理；\n★4、终端设备也可通过SD存储卡对数据存储，便于没有电脑的情况下也对数据进行存储并进行后续的分析；视频端口，可外接电视，进行大屏幕训练；音频接口，可外接耳机，进行音频输出；USB及miniUSB接口，可外接USB输入设备，包括鼠标、键盘、U盘等\n★5、软件可免费升级为专业盆底版程序，包括尿失禁、盆底刺激、膀胱刺激等专业刺激方案；\n  6，双通道，每个通道可独立也可同步。\n二、技术规格要求：\n1、通道数：≥两通道\n2、测量范围：1μV~2500μV；\n3、最高分辨率：小于0.2μV\n4、幅频特性：3Hz～1200Hz； \n5、接地噪声：＜1μV(RMS)；\n6、共模抑制比：≥105dB；\n7、供电方式：锂电池供电或外接电源适配器两种供电方式\n8、最大电流脉冲输出强度：99mA，步长为1mA； 脉冲输出频率：1 Hz～160Hz；\n10、脉冲宽度误差：50μS～500μS；上升/下降时间0-5s；刺激/休息时间1-10s； \n12、治疗时间5-40分钟；刺激方向至少两种：单向、双向；"]